ABRAX - Biodegradable Polymer Sirolimus DES (Drug-Eluting Stent)

- Προϊόντα του οίκου RONTIS AG Ελβετίας

(ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ RONTIS AG ΕΛΒΕΤΙΑΣ)

STENT DELIVERY SYSTEM

1. 	Υλικό κατασκευής μπαλονιού	:	Πολυαμίδιο Μέσης Ενδοτικότητας

2. 	Ακτινοσκιεροί δείκτες			:	δύο (2) δείκτες

ενσωματωμένοι στον καθετήρα μπαλόνι για να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ

3.	Ελάχιστος οδηγός καθετήρα		:	5 Fr

4. 	Μέγιστο οδηγό σύρμα		:	0,014΄΄

5. 	Μέση πίεση ρήξης (RBP)		:	16 - 18 bar

6. 	Κατατομή άκρου (tip)			:            0,016’’(Κωνοειδούς διαμόρφωσης)

μαλακού υλικού (Soft tip)

ABRAX Biodegradable Polymer Sirolimus-Εluting  STENT

1. 	Πάχος 	Strut (μετάλλου)		:   110 μm (average)

2. 	Υλικό κατασκευής			:    Carbonized Stainless Steel alloy

3. 	Ακτινική δύναμη			:     Άριστη

4. 	Καθετήρας μπαλόνι			:     ημιενδοτικό (semi-compliant)

5. 	Ονομαστική πίεση έκπτυξης (NP)	:     9 bar

6. 	Διάμετρος στεντ			:     Εκτεινόμενη 2.0 – 4.0 mm

7. 	Διαθέσιμο μήκος στεντ		:     10,14,18,24,28,38 mm

8.       Πολυμερές                                                 :     Biodegradable Polymer - PLGA

9.       Πάχος πολυμερούς                                  :      ca. 5μm

10.       Εκλυόμενο Φάρμακο                            :       Sirolimus

11.       Συγκέντρωση φαρμάκου                      :       2.0 μg/mm2

Επιπλέον το ABRAX Biodegradable Polymer Sirolimus-Eluting Stent System προσφέρει:

- Υψηλή ακτινοσκιερότητα

- Προστασία από τραυματισμούς των τοιχωμάτων του αγγείου και του μπαλονιού λόγω των στρογγυλοποιημένων γωνιών.

- Μεγάλο ποσοστό επιτυχίας για τοποθέτηση του stent ακόμα και σε περιπλεγμένες και στενές στεφανιαίες αρτηρίες λόγω της πολύ καλής ευελιξίας και προωθητικότητας του καθετήρα.

- Μεγαλύτερη συμμετρική υποστήριξη του αγγείου λόγω του σχεδιασμού και του πάχους του υποστηρίγματος του stent.

- Χαμηλού προφίλ καθετήρας μπαλόνι εξαιρετικά καλής προωθητικότητας.

- Εξελιγμένη μέθοδο διπλώματος (Folding) του μπαλονιού πάνω στον καθετήρα έτσι ώστε αφενός να επιτυγχάνεται χαμηλό profile, αφετέρου μετά την έκπτυξη να μη δημιουργούνται πτερύγια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εκτίμηση της βλάβης κατά την σκιαγράφηση.

- Χαμηλό προφίλ μετά το ξεφούσκωμα λόγω κατάλληλης μεθόδου επαναδίπλωσης των πτερυγίων (re-folding).

- Είναι επικαλυμμένο με Sirolimus, μια ουσία η οποία λειτουργεί ως αντινεοπλασματικός παράγοντας, μειώνοντας το φαινόμενο της επαναστένωσης και αποφεύγοντας τη θρόμβωση μετά την τοποθέτηση του στεντ.

- Διαθέτει ειδικό υλικό – πολυμερές (PLGA), το οποίο σταδιακά αποδομείται (biodegradable polymer), ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η ενδοθηλιοποίηση της ενδοπρόθεσης  σε σύντομο χρονικό διάστημα.