ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (CPV44211110-6)
1. Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινη κατασκευή υψηλής αντοχής με αντιδιαβρωτική ηλεκτροστατική βαφή ή από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για εργαστηριακή χρήση.
3. Να διαθέτει στεγανές θύρες ασφαλούς κλεισίματος.
4. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα συνεχούς ανακυκλοφορίας και καθαρισμού του αέρα.
5. Το σύστημα φιλτραρίσματος να περιλαμβάνει:
· προφίλτρο,
· φίλτρο HEPA H14 ή ισοδύναμο,
· σύστημα κατακράτησης ή/και καταλυτικής αποδόμησης φορμαλδεΰδης και VOC, όπως φίλτρο ενεργού άνθρακα, φίλτρο ζεόλιθου, τεχνολογία NCCO ή άλλη ισοδύναμη τεχνολογία.
6. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) μεταλλικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια.
7. Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρων.
8. Να λειτουργεί με τροφοδοσία 230V/50Hz.
9. Να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.
10. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
11. Να εξασφαλίζεται διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	Η μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, θέση σε πλήρη λειτουργία, έλεγχος καλής λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 
	Οι συμμετέχοντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης. Τα εγχειρίδια που θα κατατεθούν θα είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά:
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
	Παραπομπή

	1
	Μεταλλική κατασκευή (χάλυβας ή inox)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Σύστημα προφίλτρου
	ΝΑΙ
	
	

	3
	HEPA H14 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Φίλτρο VOC (άνθρακας/ζεόλιθος/NCCO ή ισοδύναμο)
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ρυθμιζόμενα ράφια
	≥4
	
	

	6
	Χωρητικότητα ≥500L
	ΝΑΙ
	
	

	7
	CE - ISO 9001 του κατασκευαστή 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση ≥2 έτη
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Εγκατάσταση από προμηθευτή
	ΝΑΙ
	
	


Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας:
· Καθαρή αξία: 7.200,00 €
· [bookmark: _GoBack]ΦΠΑ 24%: 1.728,00 €
· Συνολική αξία: 8.928,00 €

